## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-13 | 实际样 | 1.5 | 1.59 | 0.09mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-13 | 实际样 | 1.5 | 1.60 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-13 | 实际样 | 1.5 | 1.55 | 0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-13 | 标准样 | 15 | 14.7 | -2% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-13 | 实际样 | 24 | 21 | -3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-13 | 实际样 | 24 | 19 | -5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-13 | 实际样 | 24 | 21 | -3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-13 | 标准样 | 1000 | 994 | -0.6% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-04-13 | 实际样 | 170 | 165 | -2.94% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-04-13 | 实际样 | 126 | 128 | 1.59% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-04-13 | 实际样 | 111 | 110 | -0.9% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-04-13 | 标准样 | 1000 | 1005 | 0.5% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-13 | 实际样 | 18.5 | 18.8 | 1.62% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-13 | 实际样 | 17.2 | 16.9 | -1.74% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-13 | 实际样 | 15.4 | 15.8 | 2.6% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-13 | 标准样 | 30 | 27.8 | -7.33% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-19 | 实际样 | 1.5 | 1.65 | 0.15mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-19 | 实际样 | 1.5 | 1.59 | 0.09mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-19 | 实际样 | 1.5 | 1.57 | 0.07mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-19 | 标准样 | 15 | 14.6 | -2.67% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 化学需氧量 | 2022-04-19 | 实际样 | 24 | 27 | 3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 化学需氧量 | 2022-04-19 | 实际样 | 24 | 24 | 0mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 化学需氧量 | 2022-04-19 | 实际样 | 24 | 29 | 5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 化学需氧量 | 2022-04-19 | 标准样 | 500 | 528 | 5.6% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂进水口(IW001) | 化学需氧量 | 2022-04-19 | 实际样 | 126 | 119 | -5.56% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂进水口(IW001) | 化学需氧量 | 2022-04-19 | 实际样 | 132 | 121 | -8.33% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂进水口(IW001) | 化学需氧量 | 2022-04-19 | 实际样 | 158 | 149 | -5.7% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂进水口(IW001) | 化学需氧量 | 2022-04-19 | 标准样 | 500 | 508 | 1.6% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂进水口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-19 | 实际样 | 43.8 | 43.5 | -0.68% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂进水口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-19 | 实际样 | 43.6 | 43.1 | -1.15% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂进水口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-19 | 实际样 | 41.5 | 41.3 | -0.48% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区龙池街道污水处理厂进水口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-19 | 标准样 | 30 | 28.8 | -4% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  | 收集池(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-18 | 实际样 | 24 | 25 | 1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  | 收集池(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-18 | 实际样 | 24 | 26 | 2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  | 收集池(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-18 | 实际样 | 24 | 26 | 2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  | 收集池(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-18 | 标准样 | 500 | 490 | -2% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-04-14 | 实际样 | 60 | 58 | -3.33% | 相对误差不超过±20%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-04-14 | 实际样 | 62 | 62 | 0% | 相对误差不超过±20%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-04-14 | 实际样 | 60 | 59 | -1.67% | 相对误差不超过±20%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-04-14 | 标准样 | 1000 | 1039 | 3.9% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-14 | 实际样 | 15.3 | 15.8 | 3.27% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-14 | 实际样 | 16.1 | 15.8 | -1.86% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-14 | 实际样 | 16.7 | 17.1 | 2.4% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-14 | 标准样 | 30 | 28.7 | -4.33% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-14 | 实际样 | 1.5 | 1.50 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-14 | 实际样 | 1.5 | 1.60 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-14 | 实际样 | 1.5 | 1.57 | 0.07mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-14 | 标准样 | 15 | 14.3 | -4.67% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-14 | 实际样 | 24 | 28 | 4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-14 | 实际样 | 24 | 24 | 0mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-14 | 实际样 | 24 | 22 | -2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-14 | 标准样 | 1000 | 1024 | 2.4% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-17 | 实际样 | 38 | 37 | -2.63% | 相对误差不超过±30%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-17 | 实际样 | 40 | 40 | 0% | 相对误差不超过±30%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-17 | 实际样 | 38 | 38 | 0% | 相对误差不超过±30%
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-17 | 标准样 | 265 | 269 | 1.51% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 色度 | 2022-04-13 | 0 |  |  | 20 | 3 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2022-04-13 | 0 |  |  | 17000000 | <20 | 10000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 动植物油 | 2022-04-13 | 0 |  |  | 0.44 | 0.26 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2022-04-14 | 0 |  |  | 0.602 | 0.256 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 烷基汞 | 2022-04-13 | 0 |  |  | <0.000010 | <0.000010 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 总汞 | 2022-04-14 | 0 |  |  | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 总铅 | 2022-04-14 | 0 |  |  | 0.006 | 0.001 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | pH值 | 2022-04-14 | 0 |  |  | 7.4 | 7.8 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 石油类 | 2022-04-13 | 0 |  |  | 1.00 | <0.06 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-04-13 | 0 |  |  | 4.2 | 2.4 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 六价铬 | 2022-04-14 | 0 |  |  | 0.011 | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-14 | 0 | 13.8 |  | 11.2 | 0.062 | 8;15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 悬浮物 | 2022-04-14 | 0 |  |  | 50 | 5 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2006年1月1日后建设 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-04-14 | 0 |  |  | 0.74 | 0.02 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 总铬 | 2022-04-14 | 0 |  |  | 0.014 | <0.004 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-04-14 | 0 |  |  | 16.6 | 0.89 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-14 | 0 |  |  | 101 | 17 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 总镉 | 2022-04-14 | 0 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 总砷 | 2022-04-14 | 0 |  |  | 0.0024 | 0.0010 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 总铅 | 2022-04-19 | 0 |  |  | <0.001 | 0.001 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 悬浮物 | 2022-04-19 | 0 |  |  | 50 | 6 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 五日生化需氧量 | 2022-04-19 | 0 |  |  | 44.0 | 5.3 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2006年1月1日后建设 | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 总磷（以P计） | 2022-04-19 | 0 |  |  | 2.98 | 0.01 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 石油类 | 2022-04-19 | 0 |  |  | 0.65 | <0.06 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 总铬 | 2022-04-19 | 0 |  |  | 0.007 | <0.004 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 化学需氧量 | 2022-04-19 | 0 |  |  | 142 | 14 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 总砷 | 2022-04-19 | 0 |  |  | 0.0015 | <0.0003 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 总镉 | 2022-04-19 | 0 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 色度 | 2022-04-19 | 0 |  |  | 30 | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 六价铬 | 2022-04-19 | 0 |  |  | 0.006 | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 总氮（以N计） | 2022-04-19 | 0 |  |  | 46.3 | 1.04 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 烷基汞 | 2022-04-19 | 0 |  |  | <0.000010 | <0.000010 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | pH值 | 2022-04-19 | 0 |  |  | 7.2 | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 动植物油 | 2022-04-19 | 0 |  |  | 0.74 | <0.06 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 阴离子表面活性剂 | 2022-04-19 | 0 |  |  | 0.725 | 0.184 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 粪大肠菌群数 | 2022-04-19 | 0 |  |  | 5600000 | <20 | 10000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-19 | 0 | 18.5 |  | 43.6 | 0.264 | 8;15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 龙池街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区龙池街道污水处理厂出水口(001) | 总汞 | 2022-04-19 | 0 |  |  | 0.00015 | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | 动植物油 | 2022-04-18 | 0 |  |  |  | 0.07 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2022-04-18 | 0 |  |  |  | 0.358 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | 悬浮物 | 2022-04-18 | 0 |  |  |  | 13 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | pH | 2022-04-18 | 0 |  |  |  | 7.6 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-04-18 | 0 |  |  |  | 1.28 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-04-18 | 0 |  |  |  | 6.6 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-04-18 | 0 |  |  |  | 0.26 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-18 | 0 |  |  |  | 20 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-18 | 0 |  |  |  | 0.669 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 总镉 | 2022-04-15 | 0 |  |  | 0.0004 | 0.0001 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | pH值 | 2022-04-15 | 0 |  |  | 7.2 | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 色度 | 2022-04-14 | 0 |  |  | 8 | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-04-14 | 0 |  |  | 4.6 | 2.3 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 石油类 | 2022-04-14 | 0 |  |  | 0.21 | <0.06 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2022-04-14 | 0 |  |  | 7900000 | <20 | 10000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2022-04-15 | 0 |  |  | 2.10 | 0.326 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-15 | 0 |  |  | 112 | 7 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 总铅 | 2022-04-15 | 0 |  |  | 0.006 | 0.003 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 六价铬 | 2022-04-15 | 0 |  |  | 0.004 | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 烷基汞 | 2022-04-14 | 0 |  |  | <0.000010 | <0.000010 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 总砷 | 2022-04-15 | 0 |  |  | 0.0022 | 0.0006 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 总汞 | 2022-04-15 | 0 |  |  | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 总铬 | 2022-04-15 | 0 |  |  | 0.007 | 0.004 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 动植物油 | 2022-04-14 | 0 |  |  | 0.09 | <0.06 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 悬浮物 | 2022-04-15 | 0 |  |  | 20 | 9 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-04-15 | 0 |  |  | 27.6 | 0.60 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2006年1月1日后建设 | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-04-15 | 0 |  |  | 1.18 | 0.01 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 金牛湖街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 六合区金牛湖街道污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-15 | 0 | 16.5 |  | 21.7 | 0.041 | 8;15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 总铅 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | 0.002 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,排放标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 总镉 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | <0.0001 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 色度 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 倍 | 否 |  |  | 否
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | 39 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | 14.4 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | 18.6 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 总余氯 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | 2.09 | 8 | 2 | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 悬浮物 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | 15 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 氰化物（总氰化合物） | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | <0.004 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 总汞 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | 0.00173 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 六价铬 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | <0.004 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 挥发酚 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | 0.01 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 总铬 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | <0.004 | 1.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,排放标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | pH值 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 石油类 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 动植物油 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | <20 | 5000 |  | MPN/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | 0.244 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 综合医院 | 滁河 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 六合区人民医院总排(DW001) | 总砷 | 2022-04-17 | 0 |  |  |  | 0.0022 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 色度 | 2022-04-12 | 0 |  |  | 9 | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-04-12 | 0 |  |  | 34 | 12 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-12 | 0 | 22.7 |  | 7.99 | 0.030 | 8;15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 总铬 | 2022-04-12 | 0 |  |  | 0.007 | <0.004 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 石油类 | 2022-04-12 | 0 |  |  | <0.06 | <0.06 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 动植物油 | 2022-04-12 | 0 |  |  | <0.06 | <0.06 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | pH值 | 2022-04-12 | 0 |  |  | 7.2 | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 总汞 | 2022-04-12 | 0 |  |  | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 总镉 | 2022-04-12 | 0 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2006年1月1日后建设 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-04-12 | 0 |  |  | 0.12 | 0.05 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 六价铬 | 2022-04-12 | 0 |  |  | 0.007 | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2022-04-12 | 0 |  |  | 3300000 | 230 | 10000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 悬浮物 | 2022-04-12 | 0 |  |  | 18 | 10 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-04-12 | 0 |  |  | 5.4 | 1.9 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 总铅 | 2022-04-12 | 0 |  |  | 0.004 | <0.001 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 总砷 | 2022-04-12 | 0 |  |  | 0.0051 | 0.0012 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-04-12 | 0 |  |  | 10.4 | 0.88 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年4月重点企业废水监督比对监测 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 南京市六合区龙袍街道东沟污水处理厂出水口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2022-04-12 | 0 |  |  | 0.777 | 0.246 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是