## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 含氧量 | 2023-08-01 | 14.94 | 15.09 | 14.81 | 14.82 | 2.41% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 含氧量 | 2023-08-01 | 15.18 | 15.09 | 14.83 | 14.82 | 2.41% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 含氧量 | 2023-08-01 | 15.09 | 15.09 | 14.83 | 14.82 | 2.41% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 含氧量 | 2023-08-01 | 15.18 | 15.09 | 14.82 | 14.82 | 2.41% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 含氧量 | 2023-08-01 | 15.13 | 15.09 | 14.84 | 14.82 | 2.41% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 含氧量 | 2023-08-01 | 15.02 | 15.09 | 14.82 | 14.82 | 2.41% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 流速 | 2023-08-01 | 18.6 | 18.5 | 19.1 | 18.97 | 2.54% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 流速 | 2023-08-01 | 18.9 | 18.5 | 18.8 | 18.97 | 2.54% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 流速 | 2023-08-01 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 18.97 | 2.54% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 湿度 | 2023-08-01 | 11.90 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 0% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 湿度 | 2023-08-01 | 11.70 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 0% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 湿度 | 2023-08-01 | 11.50 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 二氧化硫 | 2023-08-01 | <3 | 1.5 | 0.539 | 0.69 | -0.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 二氧化硫 | 2023-08-01 | <3 | 1.5 | 0.566 | 0.69 | -0.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 二氧化硫 | 2023-08-01 | <3 | 1.5 | 0.587 | 0.69 | -0.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 二氧化硫 | 2023-08-01 | <3 | 1.5 | 0.676 | 0.69 | -0.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 二氧化硫 | 2023-08-01 | <3 | 1.5 | 0.977 | 0.69 | -0.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 二氧化硫 | 2023-08-01 | <3 | 1.5 | 0.791 | 0.69 | -0.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 烟尘 | 2023-08-01 | <1 | 0.73 | 0.3 | 0.3 | -0.43mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 烟尘 | 2023-08-01 | 1.2 | 0.73 | 0.3 | 0.3 | -0.43mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 烟尘 | 2023-08-01 | <1 | 0.73 | 0.3 | 0.3 | -0.43mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 氮氧化物 | 2023-08-01 | 10 | 9.17 | 13 | 13 | 3.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 氮氧化物 | 2023-08-01 | 7 | 9.17 | 13 | 13 | 3.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 氮氧化物 | 2023-08-01 | 10 | 9.17 | 13 | 13 | 3.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 氮氧化物 | 2023-08-01 | 10 | 9.17 | 13 | 13 | 3.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 氮氧化物 | 2023-08-01 | 10 | 9.17 | 13 | 13 | 3.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 氮氧化物 | 2023-08-01 | 8 | 9.17 | 13 | 13 | 3.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 温度 | 2023-08-01 | 98.2 | 98.1 | 97.6 | 97.6 | -0.5℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 温度 | 2023-08-01 | 98.1 | 98.1 | 97.5 | 97.6 | -0.5℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 温度 | 2023-08-01 | 98.0 | 98.1 | 97.7 | 97.6 | -0.5℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 含氧量 | 2023-08-02 | 6.81 | 6.8 | 6.17 | 6.22 | 9.73% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 含氧量 | 2023-08-02 | 6.77 | 6.8 | 6.23 | 6.22 | 9.73% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 含氧量 | 2023-08-02 | 6.85 | 6.8 | 6.30 | 6.22 | 9.73% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 含氧量 | 2023-08-02 | 6.79 | 6.8 | 6.29 | 6.22 | 9.73% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 含氧量 | 2023-08-02 | 6.73 | 6.8 | 6.21 | 6.22 | 9.73% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 含氧量 | 2023-08-02 | 6.82 | 6.8 | 6.12 | 6.22 | 9.73% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 流速 | 2023-08-02 | 26.0 | 26.53 | 27.2 | 27.2 | 2.53% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 流速 | 2023-08-02 | 28.9 | 26.53 | 27.1 | 27.2 | 2.53% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 流速 | 2023-08-02 | 24.7 | 26.53 | 27.3 | 27.2 | 2.53% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 湿度 | 2023-08-02 | 12.4 | 12.43 | 12.4 | 12.4 | -0.24% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 湿度 | 2023-08-02 | 12.5 | 12.43 | 12.4 | 12.4 | -0.24% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 湿度 | 2023-08-02 | 12.4 | 12.43 | 12.4 | 12.4 | -0.24% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 烟尘 | 2023-08-02 | 2.2 | 1.83 | 2.3 | 2.3 | 0.47mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 烟尘 | 2023-08-02 | 1.5 | 1.83 | 2.3 | 2.3 | 0.47mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 烟尘 | 2023-08-02 | 1.8 | 1.83 | 2.3 | 2.3 | 0.47mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 二氧化硫 | 2023-08-02 | 12.0 | 11.8 | 18.6 | 16.27 | 4.47mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 二氧化硫 | 2023-08-02 | 11.2 | 11.8 | 15.8 | 16.27 | 4.47mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 二氧化硫 | 2023-08-02 | 10.9 | 11.8 | 12.6 | 16.27 | 4.47mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 二氧化硫 | 2023-08-02 | 12 | 11.8 | 19.2 | 16.27 | 4.47mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 二氧化硫 | 2023-08-02 | 12.2 | 11.8 | 16.1 | 16.27 | 4.47mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 二氧化硫 | 2023-08-02 | 12.5 | 11.8 | 15.3 | 16.27 | 4.47mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 氮氧化物 | 2023-08-02 | 33 | 35.17 | 26 | 28.17 | -7mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 氮氧化物 | 2023-08-02 | 36 | 35.17 | 29 | 28.17 | -7mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 氮氧化物 | 2023-08-02 | 38 | 35.17 | 28 | 28.17 | -7mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 氮氧化物 | 2023-08-02 | 36 | 35.17 | 30 | 28.17 | -7mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 氮氧化物 | 2023-08-02 | 33 | 35.17 | 27 | 28.17 | -7mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 氮氧化物 | 2023-08-02 | 35 | 35.17 | 29 | 28.17 | -7mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 温度 | 2023-08-02 | 75.8 | 75.7 | 74.9 | 74.67 | -1.03℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 温度 | 2023-08-02 | 75.5 | 75.7 | 74.6 | 74.67 | -1.03℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 温度 | 2023-08-02 | 75.8 | 75.7 | 74.5 | 74.67 | -1.03℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 含氧量 | 2023-08-02 | 4.05 | 4.24 | 4.2 | 4.35 | 0.11% | 绝对误差不超过±1.0%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 含氧量 | 2023-08-02 | 4.77 | 4.24 | 4.9 | 4.35 | 0.11% | 绝对误差不超过±1.0%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 含氧量 | 2023-08-02 | 4.26 | 4.24 | 4.3 | 4.35 | 0.11% | 绝对误差不超过±1.0%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 含氧量 | 2023-08-02 | 4.14 | 4.24 | 4.3 | 4.35 | 0.11% | 绝对误差不超过±1.0%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 含氧量 | 2023-08-02 | 4.10 | 4.24 | 4.2 | 4.35 | 0.11% | 绝对误差不超过±1.0%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 含氧量 | 2023-08-02 | 4.13 | 4.24 | 4.2 | 4.35 | 0.11% | 绝对误差不超过±1.0%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 流速 | 2023-08-02 | 29.3 | 29.4 | 28.8 | 28.73 | -2.28% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 流速 | 2023-08-02 | 28.7 | 29.4 | 28.4 | 28.73 | -2.28% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 流速 | 2023-08-02 | 30.2 | 29.4 | 29.0 | 28.73 | -2.28% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 湿度 | 2023-08-02 | 14.30 | 14.09 | 13.8 | 13.8 | -2.06% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 湿度 | 2023-08-02 | 13.96 | 14.09 | 13.8 | 13.8 | -2.06% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 湿度 | 2023-08-02 | 14.01 | 14.09 | 13.8 | 13.8 | -2.06% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 氮氧化物 | 2023-08-02 | 29 | 35.17 | 27.0 | 32.23 | -2.94mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 氮氧化物 | 2023-08-02 | 29 | 35.17 | 25.7 | 32.23 | -2.94mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 氮氧化物 | 2023-08-02 | 29 | 35.17 | 27.3 | 32.23 | -2.94mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 氮氧化物 | 2023-08-02 | 41 | 35.17 | 38.5 | 32.23 | -2.94mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 氮氧化物 | 2023-08-02 | 36 | 35.17 | 31.0 | 32.23 | -2.94mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 氮氧化物 | 2023-08-02 | 47 | 35.17 | 43.9 | 32.23 | -2.94mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 二氧化硫 | 2023-08-02 | 20.9 | 13.24 | 19.8 | 17.02 | 3.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 二氧化硫 | 2023-08-02 | 7.72 | 13.24 | 17.6 | 17.02 | 3.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 二氧化硫 | 2023-08-02 | 16.0 | 13.24 | 16.1 | 17.02 | 3.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 二氧化硫 | 2023-08-02 | 13.0 | 13.24 | 12.2 | 17.02 | 3.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 二氧化硫 | 2023-08-02 | 18.0 | 13.24 | 17.2 | 17.02 | 3.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 二氧化硫 | 2023-08-02 | 3.80 | 13.24 | 19.2 | 17.02 | 3.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 温度 | 2023-08-02 | 72.4 | 72.1 | 71.8 | 71.4 | -0.7℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 温度 | 2023-08-02 | 72.2 | 72.1 | 71.4 | 71.4 | -0.7℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 温度 | 2023-08-02 | 71.7 | 72.1 | 71.0 | 71.4 | -0.7℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 流速 | 2023-08-03 | 14.2 | 14.33 | 13.4091 | 13.46 | -6.07% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 流速 | 2023-08-03 | 14.4 | 14.33 | 13.6035 | 13.46 | -6.07% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 流速 | 2023-08-03 | 14.4 | 14.33 | 13.3598 | 13.46 | -6.07% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 湿度 | 2023-08-03 | 15.94 | 15.94 | 16.0172 | 16.04 | 0.63% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 湿度 | 2023-08-03 | 15.93 | 15.94 | 15.8104 | 16.04 | 0.63% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 湿度 | 2023-08-03 | 15.96 | 15.94 | 16.3015 | 16.04 | 0.63% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 2 号锅炉总排口(2) | 氮氧化物 | 2023-08-03 | 26 | 25.5 | 26.1420 | 24.05 | -1.45mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 2 号锅炉总排口(2) | 氮氧化物 | 2023-08-03 | 12 | 25.5 | 14.4826 | 24.05 | -1.45mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 2 号锅炉总排口(2) | 氮氧化物 | 2023-08-03 | 35 | 25.5 | 28.5332 | 24.05 | -1.45mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 2 号锅炉总排口(2) | 氮氧化物 | 2023-08-03 | 34 | 25.5 | 26.8796 | 24.05 | -1.45mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 2 号锅炉总排口(2) | 氮氧化物 | 2023-08-03 | 28 | 25.5 | 27.8377 | 24.05 | -1.45mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 2 号锅炉总排口(2) | 氮氧化物 | 2023-08-03 | 18 | 25.5 | 20.3971 | 24.05 | -1.45mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 2 号锅炉总排口(2) | 烟尘 | 2023-08-03 | 3.5 | 3.7 | 1.3540 | 1.32 | -2.38mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 2 号锅炉总排口(2) | 烟尘 | 2023-08-03 | 4.1 | 3.7 | 1.3331 | 1.32 | -2.38mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 2 号锅炉总排口(2) | 烟尘 | 2023-08-03 | 3.5 | 3.7 | 1.2817 | 1.32 | -2.38mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 二氧化硫 | 2023-08-03 | 11.3 | 11.78 | 8.6653 | 7.67 | -4.11mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 二氧化硫 | 2023-08-03 | 11.1 | 11.78 | 7.1519 | 7.67 | -4.11mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 二氧化硫 | 2023-08-03 | 10.7 | 11.78 | 7.6796 | 7.67 | -4.11mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 二氧化硫 | 2023-08-03 | 15.3 | 11.78 | 5.8664 | 7.67 | -4.11mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 二氧化硫 | 2023-08-03 | 11.8 | 11.78 | 6.6834 | 7.67 | -4.11mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 二氧化硫 | 2023-08-03 | 10.5 | 11.78 | 9.9915 | 7.67 | -4.11mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 温度 | 2023-08-03 | 55.1 | 55.07 | 55.5010 | 55.06 | -0.01℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 温度 | 2023-08-03 | 55.1 | 55.07 | 55.0205 | 55.06 | -0.01℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 温度 | 2023-08-03 | 55 | 55.07 | 54.6545 | 55.06 | -0.01℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 流速 | 2023-08-03 | 15.3 | 15.93 | 15.7039 | 15.89 | -0.25% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 流速 | 2023-08-03 | 16.1 | 15.93 | 15.9962 | 15.89 | -0.25% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 流速 | 2023-08-03 | 16.4 | 15.93 | 15.9724 | 15.89 | -0.25% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 湿度 | 2023-08-03 | 18.60 | 18.63 | 19.2949 | 19.17 | 2.9% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 湿度 | 2023-08-03 | 18.80 | 18.63 | 19.0013 | 19.17 | 2.9% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 湿度 | 2023-08-03 | 18.50 | 18.63 | 19.2233 | 19.17 | 2.9% | 相对误差不超过±25%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 1 号锅炉总排口(1) | 氮氧化物 | 2023-08-03 | 31 | 31.33 | 33.8429 | 32.59 | 1.26mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 1 号锅炉总排口(1) | 氮氧化物 | 2023-08-03 | 32 | 31.33 | 33.4702 | 32.59 | 1.26mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 1 号锅炉总排口(1) | 氮氧化物 | 2023-08-03 | 33 | 31.33 | 29.1011 | 32.59 | 1.26mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 1 号锅炉总排口(1) | 氮氧化物 | 2023-08-03 | 28 | 31.33 | 32.7009 | 32.59 | 1.26mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 1 号锅炉总排口(1) | 氮氧化物 | 2023-08-03 | 29 | 31.33 | 30.0125 | 32.59 | 1.26mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 1 号锅炉总排口(1) | 氮氧化物 | 2023-08-03 | 35 | 31.33 | 36.4087 | 32.59 | 1.26mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 1 号锅炉总排口(1) | 烟尘 | 2023-08-03 | 4.0 | 5.9 | 1.1618 | 1.13 | -4.77mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 1 号锅炉总排口(1) | 烟尘 | 2023-08-03 | 6.9 | 5.9 | 1.1426 | 1.13 | -4.77mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 1 号锅炉总排口(1) | 烟尘 | 2023-08-03 | 6.8 | 5.9 | 1.0914 | 1.13 | -4.77mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 二氧化硫 | 2023-08-03 | 19.1 | 17.68 | 16.2686 | 14.33 | -3.35mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 二氧化硫 | 2023-08-03 | 18.7 | 17.68 | 16.2377 | 14.33 | -3.35mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 二氧化硫 | 2023-08-03 | 15.2 | 17.68 | 12.7721 | 14.33 | -3.35mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 二氧化硫 | 2023-08-03 | 17.4 | 17.68 | 11.6678 | 14.33 | -3.35mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 二氧化硫 | 2023-08-03 | 17.6 | 17.68 | 13.9273 | 14.33 | -3.35mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 二氧化硫 | 2023-08-03 | 18.1 | 17.68 | 15.1047 | 14.33 | -3.35mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 温度 | 2023-08-03 | 56.0 | 56.33 | 55.8905 | 55.79 | -0.54℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 温度 | 2023-08-03 | 56.3 | 56.33 | 55.6471 | 55.79 | -0.54℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 温度 | 2023-08-03 | 56.7 | 56.33 | 55.8349 | 55.79 | -0.54℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 含氧量 | 2023-08-09 | 20.4 | 20.42 | 21 | 21 | 3.05% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 含氧量 | 2023-08-09 | 20.4 | 20.42 | 21 | 21 | 3.05% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 含氧量 | 2023-08-09 | 20.4 | 20.42 | 21 | 21 | 3.05% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 含氧量 | 2023-08-09 | 20.4 | 20.42 | 21 | 21 | 3.05% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 含氧量 | 2023-08-09 | 20.4 | 20.42 | 21 | 21 | 3.05% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 含氧量 | 2023-08-09 | 20.5 | 20.42 | 21 | 21 | 3.05% | 相对准确度≤15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 流速 | 2023-08-09 | 9.0 | 8.83 | 9 | 9 | 1.93% | 相对误差不超过±12%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 流速 | 2023-08-08 | 8.6 | 8.83 | 9 | 9 | 1.93% | 相对误差不超过±12%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 流速 | 2023-08-08 | 8.9 | 8.83 | 9 | 9 | 1.93% | 相对误差不超过±12%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 湿度 | 2023-08-23 | 3.8 | 3.93 | 3.96 | 4 | 0.07% | 绝对误差不超过±1.5%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 湿度 | 2023-08-23 | 4 | 3.93 | 4.02 | 4 | 0.07% | 绝对误差不超过±1.5%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 湿度 | 2023-08-23 | 4 | 3.93 | 4.03 | 4 | 0.07% | 绝对误差不超过±1.5%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 颗粒物 | 2023-08-09 | 2.6 | 2.7 | 4 | 3.67 | 0.97mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 颗粒物 | 2023-08-08 | 3.2 | 2.7 | 3 | 3.67 | 0.97mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 颗粒物 | 2023-08-08 | 2.3 | 2.7 | 4 | 3.67 | 0.97mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 温度 | 2023-08-08 | 31.4 | 30.9 | 30.44 | 30.6 | -0.3℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 温度 | 2023-08-09 | 30.5 | 30.9 | 30.65 | 30.6 | -0.3℃ | 绝对误差不超过±3℃
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 温度 | 2023-08-08 | 30.8 | 30.9 | 30.72 | 30.6 | -0.3℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 废水排口(S1) | 化学需氧量 | 2023-08-01 | 实际样 | 46 | 33.10 | -28.04% | 相对误差不超过±30%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 废水排口(S1) | 化学需氧量 | 2023-08-01 | 实际样 | 44 | 32.81 | -25.43% | 相对误差不超过±30%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 废水排口(S1) | 化学需氧量 | 2023-08-01 | 实际样 | 39 | 31.82 | -18.41% | 相对误差不超过±30%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 废水排口(S1) | 化学需氧量 | 2023-08-01 | 标准样 | 250 | 249.61 | -0.16% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 废水排口(S1) | 氨氮（NH3-N） | 2023-08-01 | 实际样 | 29.3 | 33.32 | 13.72% | 相对误差不超过±15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 废水排口(S1) | 氨氮（NH3-N） | 2023-08-01 | 实际样 | 25.8 | 32.51 | 26.01% | 相对误差不超过±15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 废水排口(S1) | 氨氮（NH3-N） | 2023-08-01 | 实际样 | 28.5 | 32.36 | 13.54% | 相对误差不超过±15%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 废水排口(S1) | 氨氮（NH3-N） | 2023-08-01 | 标准样 | 50 | 49.79 | -0.42% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 废水排口(S1) | pH值 | 2023-08-01 | 实际样 | 7.5 | 7.6 | 0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939-2006) | 第二类污染物最高允许排放限值,一级标准,一切排污单位 | 污水排放口 | pH值 | 2023-08-09 | 实际样 | 8.1 | 8.2 | 0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,有机化学原料制造 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-08-09 | 实际样 | 25 | 23.4 | -1.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,有机化学原料制造 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-08-09 | 实际样 | 25 | 25.5 | 0.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,有机化学原料制造 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-08-09 | 实际样 | 25 | 21.6 | -3.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,有机化学原料制造 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-08-09 | 标准样 | 250 | 251 | 0.4% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,其他 | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-08-09 | 实际样 | 1.5 | 1.48 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,其他 | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-08-09 | 实际样 | 1.5 | 1.19 | -0.31mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,其他 | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-08-09 | 实际样 | 1.5 | 1.50 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,其他 | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-08-09 | 标准样 | 5 | 4.9 | -2% | 相对误差不超过±10%
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 废水总排口 | pH值 | 2023-08-01 | 实际样 | 7.8 | 8.0 | 0.2pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-08-01 | 实际样 | 25 | 23 | -2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-08-01 | 实际样 | 25 | 21 | -4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-08-01 | 实际样 | 25 | 22 | -3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-08-01 | 标准样 | 129 | 128 | -0.78% | 相对误差不超过±10%

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 二氧化硫 | 2023-08-01 | [6 empty] | <3 | <3 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 烟尘 | 2023-08-01 | [6 empty] | <1 | <1 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #3烟囱废气排口(FQ-JLRJ03) | 氮氧化物 | 2023-08-01 | [6 empty] | 10 | 10 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 烟尘 | 2023-08-02 | [6 empty] | 1.8 | 1.9 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 二氧化硫 | 2023-08-02 | [6 empty] | 10.8 | 11.3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 林格曼黑度 | 2023-08-02 | [6 empty] | <1 | <1 | 1 |  | 级 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 1#机组烟囱排口(DA001) | 氮氧化物 | 2023-08-02 | [6 empty] | 29 | 28 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 烟尘 | 2023-08-02 | [6 empty] | <1.0 | <1.0 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 氮氧化物 | 2023-08-02 | [6 empty] | 37 | 33 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | #2机组烟道入口(DA002) | 林格曼黑度 | 2023-08-02 | [6 empty] | <1 | <1 | 1 |  | 级 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | #2机组烟道入口(DA002) | 二氧化硫 | 2023-08-02 | [6 empty] | 9.39 | 8.41 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 金桐石油化工有限公司 | 土壤污染监管 | 专项化学用品制造 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,除火炸药厂外其它,排气筒15m,三级,2.8 | 2.0磺化车间废气处理装置排气筒(FQ-03) | 硫酸雾 | 2023-08-09 | [6 empty] | 1.86 | 1.86 | 70 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 金桐石油化工有限公司 | 土壤污染监管 | 专项化学用品制造 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物使用,排气筒15m,三级,4.1 | 2.0磺化车间废气处理装置排气筒(FQ-03) | 二氧化硫 | 2023-08-09 | [6 empty] | 4.67 | 4.67 | 700 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京欧泰钢格板制造有限公司 | 土壤污染监管,环境风险管控 | 金属结构制造 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 废气 排放 口 DA001(1) | 氯化氢 | 2023-08-02 | [6 empty] | 0.61 | 0.61 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京金长江交通设施有限公司 | 大气环境 | 大型车辆装备修理与维护 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 喷涂车间废气排口(DA0001) | 非甲烷总烃 | 2023-08-02 | [6 empty] | 4.09 | 4.09 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京金长江交通设施有限公司 | 大气环境 | 大型车辆装备修理与维护 | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 表 1 大气污染物有组织排放限值,其他,最高允许排放浓度 | 喷涂车间废气排口(DA0001) | 二甲苯 | 2023-08-02 | [6 empty] | 0.847 | 0.847 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京金长江交通设施有限公司 | 大气环境 | 大型车辆装备修理与维护 | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 表 1 大气污染物有组织排放限值,其他,最高允许排放浓度 | 喷涂车间废气排口(DA0001) | 颗粒物 | 2023-08-02 | [6 empty] | 2.1 | 2.1 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京金长江交通设施有限公司 | 大气环境 | 大型车辆装备修理与维护 | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 表 1 大气污染物有组织排放限值,其他,最高允许排放浓度 | 喷涂车间废气排口(DA0001) | 甲苯 | 2023-08-02 | [6 empty] | 0.1068 | 0.1068 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 2 号锅炉总排口(2) | 氮氧化物 | 2023-08-03 | [6 empty] | 22 | 21 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 2 号锅炉总排口(2) | 烟尘 | 2023-08-03 | [6 empty] | 3.5 | 3.4 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 2 号锅炉总排口(2) | 二氧化硫 | 2023-08-03 | [6 empty] | 11.0 | 10.8 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 1 号锅炉总排口(1) | 氮氧化物 | 2023-08-03 | [6 empty] | 32 | 29 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 1 号锅炉总排口(1) | 烟尘 | 2023-08-03 | [6 empty] | 6.8 | 6.3 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 1 号锅炉总排口(1) | 二氧化硫 | 2023-08-03 | [6 empty] | 18.6 | 17.3 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （修改单）大气污染物特别排放限值,所有 | 破碎废气排放口(1#) | 颗粒物 | 2023-08-08 | [6 empty] | 2.3 | 2.3 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 废水排口(S1) | 化学需氧量 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 43 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 废水排口(S1) | 氨氮（NH3-N） | 2023-08-01 |  |  |  |  | 27.1 | 30 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 废水排口(S1) | pH值 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 7.5 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 废水排口(S1) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2023-08-01 |  |  |  |  | 16.5 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,直接排入地表水体和海域，脱氯处理后,预处理标准 | 废水排口(S1) | 悬浮物 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 10 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京明州康复医院有限公司 |  | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 废水排口(S1) | 粪大肠菌群 | 2023-08-01 |  |  |  |  | <20 | 5000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 |  | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939-2006) | 第二类污染物最高允许排放限值,一级标准,一切排污单位 | 污水排放口 | pH值 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 8.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 |  | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,有机化学原料制造 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 22 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 |  | 化学工业水污染物排放标准(DB 32/939-2020) | 表1 企业主要水污染物排放限值,直接排放,其他 | 污水排放口 | 石油类 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 0.12 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 |  | 化学工业水污染物排放标准（地标）(DB32/939-2020) | 化学原料及化学制品制造业表一限值 | 污水排放口 | 悬浮物 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 16 | 30 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 |  | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939—2006) | 第二类污染物（指标）最高允许排放值 | 污水排放口 | 总磷（以P计） | 2023-08-09 |  |  |  |  | 0.04 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 |  | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,其他 | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-08-09 |  |  |  |  | 0.075 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京佳和日化有限公司 | 水环境 | 专项化学用品制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 污水排放口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2023-08-09 |  |  |  |  | <0.05 | 5.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 废水总排口 | pH值 | 2023-08-17 |  |  |  |  | 7.2 | 9 |  | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口 | 悬浮物 | 2023-08-17 |  |  |  |  | 5 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-08-17 |  |  |  |  | 33 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 废水总排口 | 石油类 | 2023-08-17 |  |  |  |  | 0.15 | 5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是

## 无组织
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京港龙潭天宇码头有限公司 |  | 货运港口 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 下风向G3 | 颗粒物 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0.157 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京港龙潭天宇码头有限公司 |  | 货运港口 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 下风向G2 | 颗粒物 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0.155 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京港龙潭天宇码头有限公司 |  | 货运港口 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 下风向G4 | 颗粒物 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0.157 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏境具净环保科技有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准（上海）(DB31/933-2015) | 表3厂界大气污染物监控点浓度限值 | 厂界下风向Q4 | 非甲烷总烃 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 1.22 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏境具净环保科技有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准（上海）(DB31/933-2015) | 表3厂界大气污染物监控点浓度限值 | 厂界下风向Q3 | 非甲烷总烃 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 1.12 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏境具净环保科技有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准（上海）(DB31/933-2015) | 表3厂界大气污染物监控点浓度限值 | 厂界下风向Q2 | 非甲烷总烃 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 1.12 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司（栖霞油库） | 大气环境 | 油气仓储 | 储油库大气污染物排放标准(GB 20950—2020) | 5.3 企业边界排放限值,企业边界任意 1 小时 NMHC 平均浓度值 | 山上北侧罐 区南边外 1 米 Q4 | 非甲烷总烃 | 2023-08-04 |  |  |  |  | 0.99 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司（栖霞油库） | 大气环境 | 油气仓储 | 储油库大气污染物排放标准(GB 20950—2020) | 5.3 企业边界排放限值,企业边界任意 1 小时 NMHC 平均浓度值 | 山上北侧罐 区 301 罐外 1 米 Q5 | 非甲烷总烃 | 2023-08-04 |  |  |  |  | 0.95 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司（栖霞油库） | 大气环境 | 油气仓储 | 储油库大气污染物排放标准(GB 20950—2020) | 5.3 企业边界排放限值,企业边界任意 1 小时 NMHC 平均浓度值 | 山上北侧罐 区西边外 1 米 Q8 | 非甲烷总烃 | 2023-08-04 |  |  |  |  | 1.06 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司（栖霞油库） | 大气环境 | 油气仓储 | 储油库大气污染物排放标准(GB 20950—2020) | 5.3 企业边界排放限值,企业边界任意 1 小时 NMHC 平均浓度值 | 山下西侧罐 区东边外 1 米 Q2 | 非甲烷总烃 | 2023-08-04 |  |  |  |  | 0.82 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司（栖霞油库） | 大气环境 | 油气仓储 | 储油库大气污染物排放标准(GB 20950—2020) | 5.3 企业边界排放限值,企业边界任意 1 小时 NMHC 平均浓度值 | 山上西侧罐 区北边外 1 米 Q7 | 非甲烷总烃 | 2023-08-04 |  |  |  |  | 1.17 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司（栖霞油库） | 大气环境 | 油气仓储 | 储油库大气污染物排放标准(GB 20950—2020) | 5.3 企业边界排放限值,企业边界任意 1 小时 NMHC 平均浓度值 | 山下东侧罐 区西边外 1 米 Q3 | 非甲烷总烃 | 2023-08-04 |  |  |  |  | 1.45 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司（栖霞油库） | 大气环境 | 油气仓储 | 储油库大气污染物排放标准(GB 20950—2020) | 5.3 企业边界排放限值,企业边界任意 1 小时 NMHC 平均浓度值 | 山下西侧罐 区南边外 1 米 Q1 | 非甲烷总烃 | 2023-08-04 |  |  |  |  | 0.74 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司（栖霞油库） | 大气环境 | 油气仓储 | 储油库大气污染物排放标准(GB 20950—2020) | 5.3 企业边界排放限值,企业边界任意 1 小时 NMHC 平均浓度值 | 山上西侧罐 区东边外 1 米 Q6 | 非甲烷总烃 | 2023-08-04 |  |  |  |  | 1.37 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （表6）现有和新建企业边界大气污染物浓度限值 | 选矿厂界下风向QW3 | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | 2023-08-08 |  |  |  |  | 0.253 | 1.0 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 选矿厂界下风向QW3 | 非甲烷总烃 | 2023-08-08 |  |  |  |  | 0.12 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041—2021) | 表二 | 选矿厂界下风向QW2 | 非甲烷总烃 | 2023-08-08 |  |  |  |  | 0.16 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （表6）现有和新建企业边界大气污染物浓度限值 | 选矿厂界下风向QW2 | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | 2023-08-08 |  |  |  |  | 0.232 | 1.0 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 选矿厂界下风向QW4 | 非甲烷总烃 | 2023-08-08 |  |  |  |  | 0.11 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅锌矿采选 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | （表6）现有和新建企业边界大气污染物浓度限值 | 选矿厂界下风向QW4 | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | 2023-08-08 |  |  |  |  | 0.226 | 1.0 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | G2 厂界下风向 | 颗粒物 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 0.085 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | G2 厂界下风向 | 臭气浓度 | 2023-08-03 |  |  |  |  | <10 | 20 |  | 无量纲 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | G2 厂界下风向 | 硫化氢 | 2023-08-03 |  |  |  |  | <0.001 | 0.06 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | G2 厂界下风向 | 氨（氨气） | 2023-08-03 |  |  |  |  | 0.13 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | G6 储油罐下风向 | 非甲烷总烃 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 0.97 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | G3 厂界下风向 | 硫化氢 | 2023-08-03 |  |  |  |  | <0.001 | 0.06 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | G3 厂界下风向 | 氨（氨气） | 2023-08-03 |  |  |  |  | 0.10 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | G3 厂界下风向 | 臭气浓度 | 2023-08-03 |  |  |  |  | <10 | 20 |  | 无量纲 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | G3 厂界下风向 | 颗粒物 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 0.043 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | G4 厂界下风向 | 颗粒物 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 0.039 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | G4 厂界下风向 | 臭气浓度 | 2023-08-03 |  |  |  |  | <10 | 20 |  | 无量纲 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | G4 厂界下风向 | 硫化氢 | 2023-08-03 |  |  |  |  | <0.001 | 0.06 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | G4 厂界下风向 | 氨（氨气） | 2023-08-03 |  |  |  |  | 0.10 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | G7 储油罐下风向 | 非甲烷总烃 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 1.20 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 大唐南京发电厂 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | G8 储油罐下风向 | 非甲烷总烃 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 0.94 | 4 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 氨区周界下风向Q12 | 氨 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0.12 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 煤码头周界下风向Q6 | 颗粒物 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0.308 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向Q9 | 颗粒物 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0.372 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 煤码头周界下风向Q5 | 颗粒物 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0.293 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向Q10 | 颗粒物 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0.397 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 氨区周界下风向Q13 | 氨 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0.10 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 氨区周界下风向Q14 | 氨 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0.10 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向Q8 | 颗粒物 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0.330 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2023年8月栖霞VOC | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 煤码头周界下风向Q4 | 颗粒物 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0.334 | 0.5 |  | mg/m3 | 否