## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 含氧量 | 2024-06-06 | 7.44 | 7.31 | 6.85 | 6.7 | 8.8% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 含氧量 | 2024-06-06 | 6.93 | 7.31 | 6.31 | 6.7 | 8.8% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 含氧量 | 2024-06-06 | 7.25 | 7.31 | 6.62 | 6.7 | 8.8% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 含氧量 | 2024-06-06 | 7.44 | 7.31 | 6.82 | 6.7 | 8.8% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 含氧量 | 2024-06-06 | 7.35 | 7.31 | 6.72 | 6.7 | 8.8% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 含氧量 | 2024-06-06 | 7.43 | 7.31 | 6.88 | 6.7 | 8.8% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 流速 | 2024-06-06 | 12.0 | 11.83 | 11.4 | 11.4 | -3.63% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 流速 | 2024-06-06 | 11.8 | 11.83 | 11.5 | 11.4 | -3.63% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 流速 | 2024-06-06 | 11.7 | 11.83 | 11.3 | 11.4 | -3.63% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 湿度 | 2024-06-06 | 13.2 | 13.17 | 13.7 | 13.47 | 2.28% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 湿度 | 2024-06-06 | 13.2 | 13.17 | 13.2 | 13.47 | 2.28% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 湿度 | 2024-06-06 | 13.1 | 13.17 | 13.5 | 13.47 | 2.28% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-06-06 | 19.9 | 22.68 | 23.5 | 26.17 | 3.49mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-06-06 | 17.6 | 22.68 | 20.9 | 26.17 | 3.49mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-06-06 | 25.6 | 22.68 | 29.1 | 26.17 | 3.49mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-06-06 | 27.8 | 22.68 | 31.6 | 26.17 | 3.49mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-06-06 | 25.0 | 22.68 | 28.2 | 26.17 | 3.49mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-06-06 | 20.2 | 22.68 | 23.7 | 26.17 | 3.49mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 二氧化硫 | 2024-06-06 | 16.0 | 18.07 | 6.6 | 10 | -8.07mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 二氧化硫 | 2024-06-06 | 19.5 | 18.07 | 9.3 | 10 | -8.07mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 二氧化硫 | 2024-06-06 | 23.2 | 18.07 | 15.1 | 10 | -8.07mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 二氧化硫 | 2024-06-06 | 16.5 | 18.07 | 7.5 | 10 | -8.07mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 二氧化硫 | 2024-06-06 | 16.5 | 18.07 | 11.4 | 10 | -8.07mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 二氧化硫 | 2024-06-06 | 16.7 | 18.07 | 10.1 | 10 | -8.07mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 温度 | 2024-06-06 | 76.3 | 76.23 | 76.2 | 76.27 | 0.04℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 温度 | 2024-06-06 | 76.1 | 76.23 | 76.3 | 76.27 | 0.04℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 温度 | 2024-06-06 | 76.3 | 76.23 | 76.3 | 76.27 | 0.04℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-06-03 | 6.90 | 6.63 | 6.66 | 6.47 | 4.04% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-06-03 | 5.96 | 6.63 | 5.88 | 6.47 | 4.04% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-06-03 | 6.77 | 6.63 | 6.54 | 6.47 | 4.04% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-06-03 | 7.03 | 6.63 | 6.77 | 6.47 | 4.04% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-06-03 | 6.20 | 6.63 | 6.09 | 6.47 | 4.04% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-06-03 | 6.89 | 6.63 | 6.88 | 6.47 | 4.04% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 流速 | 2024-06-03 | 11.2 | 11.17 | 11.2 | 11.17 | 0% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 流速 | 2024-06-03 | 11.1 | 11.17 | 11.1 | 11.17 | 0% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 流速 | 2024-06-03 | 11.2 | 11.17 | 11.2 | 11.17 | 0% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 湿度 | 2024-06-03 | 5.50 | 5.33 | 5.23 | 5.23 | -1.88% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 湿度 | 2024-06-03 | 5.30 | 5.33 | 5.23 | 5.23 | -1.88% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 湿度 | 2024-06-03 | 5.20 | 5.33 | 5.23 | 5.23 | -1.88% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-06-03 | 5.1 | 6.28 | 16.2 | 13.88 | 7.6mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-06-03 | 5.9 | 6.28 | 9.8 | 13.88 | 7.6mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-06-03 | 6.2 | 6.28 | 10.5 | 13.88 | 7.6mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-06-03 | 7.8 | 6.28 | 11.1 | 13.88 | 7.6mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-06-03 | 6.8 | 6.28 | 18.9 | 13.88 | 7.6mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-06-03 | 5.9 | 6.28 | 16.8 | 13.88 | 7.6mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-06-03 | 25.7 | 23.83 | 20.6 | 20.02 | -3.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-06-03 | 25.7 | 23.83 | 20.0 | 20.02 | -3.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-06-03 | 22.9 | 23.83 | 20.5 | 20.02 | -3.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-06-03 | 22.9 | 23.83 | 20.0 | 20.02 | -3.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-06-03 | 22.9 | 23.83 | 19.2 | 20.02 | -3.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-06-03 | 22.9 | 23.83 | 19.8 | 20.02 | -3.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 温度 | 2024-06-03 | 122.7 | 123.8 | 124.9 | 124.67 | 0.87℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 温度 | 2024-06-03 | 124.3 | 123.8 | 124.6 | 124.67 | 0.87℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 温度 | 2024-06-03 | 124.4 | 123.8 | 124.5 | 124.67 | 0.87℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-05-29 | 4.18 | 4.32 | 4.69 | 4.95 | 0.63% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-05-29 | 4.29 | 4.32 | 4.37 | 4.95 | 0.63% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-05-29 | 4.28 | 4.32 | 5.21 | 4.95 | 0.63% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-05-29 | 4.53 | 4.32 | 5.51 | 4.95 | 0.63% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-05-29 | 4.38 | 4.32 | 4.97 | 4.95 | 0.63% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-05-29 | 4.28 | 4.32 | 4.93 | 4.95 | 0.63% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 流速 | 2024-05-29 | 13.2 | 13.13 | 13.6 | 13.6 | 3.58% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 流速 | 2024-05-29 | 13.1 | 13.13 | 13.6 | 13.6 | 3.58% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 流速 | 2024-05-29 | 13.1 | 13.13 | 13.6 | 13.6 | 3.58% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 湿度 | 2024-05-29 | 5.90 | 5.73 | 5.61 | 5.6 | -2.27% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 湿度 | 2024-05-29 | 5.50 | 5.73 | 5.58 | 5.6 | -2.27% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 湿度 | 2024-05-29 | 5.80 | 5.73 | 5.60 | 5.6 | -2.27% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-05-29 | 26.0 | 19.6 | 21.9 | 22.63 | 3.03mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-05-29 | 27.8 | 19.6 | 24.2 | 22.63 | 3.03mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-05-29 | 22.2 | 19.6 | 21.7 | 22.63 | 3.03mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-05-29 | 9.9 | 19.6 | 20.2 | 22.63 | 3.03mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-05-29 | 3.8 | 19.6 | 25.5 | 22.63 | 3.03mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-05-29 | 27.9 | 19.6 | 22.3 | 22.63 | 3.03mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-05-29 | 9.4 | 10.05 | 14.9 | 14.35 | 4.3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-05-29 | 10.0 | 10.05 | 14.7 | 14.35 | 4.3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-05-29 | 10.4 | 10.05 | 14.6 | 14.35 | 4.3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-05-29 | 10.7 | 10.05 | 13.9 | 14.35 | 4.3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-05-29 | 9.4 | 10.05 | 14.6 | 14.35 | 4.3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-05-29 | 10.4 | 10.05 | 13.4 | 14.35 | 4.3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 温度 | 2024-05-29 | 145 | 145 | 144.4 | 144.53 | -0.47℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 温度 | 2024-05-29 | 145 | 145 | 144.8 | 144.53 | -0.47℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 温度 | 2024-05-29 | 145 | 145 | 144.4 | 144.53 | -0.47℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2024-06-13 | 13.18 | 13.19 | 13.17 | 13.19 | 0.16% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2024-06-13 | 13.17 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 0.16% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2024-06-13 | 13.17 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 0.16% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2024-06-13 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 0.16% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2024-06-13 | 13.2 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 0.16% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2024-06-13 | 13.22 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 0.16% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 流速 | 2024-06-13 | 8.7 | 8.93 | 8.9 | 8.93 | 0% | 相对误差不超过±12%
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 流速 | 2024-06-13 | 8.9 | 8.93 | 8.7 | 8.93 | 0% | 相对误差不超过±12%
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 流速 | 2024-06-13 | 9.2 | 8.93 | 9.2 | 8.93 | 0% | 相对误差不超过±12%
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 湿度 | 2024-06-13 | 10.7 | 10.5 | 10.47 | 10.46 | -0.38% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 湿度 | 2024-06-13 | 10.3 | 10.5 | 10.54 | 10.46 | -0.38% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 湿度 | 2024-06-13 | 10.5 | 10.5 | 10.38 | 10.46 | -0.38% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2024-06-13 | 7.79 | 8.65 | 12.62 | 12.6 | 3.95mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2024-06-13 | 7.59 | 8.65 | 13.23 | 12.6 | 3.95mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2024-06-13 | 7.59 | 8.65 | 13.01 | 12.6 | 3.95mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2024-06-13 | 8.61 | 8.65 | 12.27 | 12.6 | 3.95mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2024-06-13 | 9.64 | 8.65 | 12.07 | 12.6 | 3.95mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2024-06-13 | 10.66 | 8.65 | 12.43 | 12.6 | 3.95mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 温度 | 2024-06-13 | 108.0 | 107.93 | 107.9 | 107.83 | -0.1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 温度 | 2024-06-13 | 107.8 | 107.93 | 107.7 | 107.83 | -0.1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 温度 | 2024-06-13 | 108.0 | 107.93 | 107.9 | 107.83 | -0.1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 含氧量 | 2024-06-04 | 3.81 | 4.1 | 4.28 | 4.43 | 0.33% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 含氧量 | 2024-06-04 | 3.91 | 4.1 | 4.55 | 4.43 | 0.33% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 含氧量 | 2024-06-04 | 4.55 | 4.1 | 4.54 | 4.43 | 0.33% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 含氧量 | 2024-06-04 | 4.03 | 4.1 | 4.54 | 4.43 | 0.33% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 含氧量 | 2024-06-04 | 4.09 | 4.1 | 4.58 | 4.43 | 0.33% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 含氧量 | 2024-06-04 | 4.21 | 4.1 | 4.09 | 4.43 | 0.33% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 流速 | 2024-06-04 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.97 | -5.48% | 相对误差不超过±12%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 流速 | 2024-06-04 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.97 | -5.48% | 相对误差不超过±12%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 流速 | 2024-06-04 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 3.97 | -5.48% | 相对误差不超过±12%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 湿度 | 2024-06-04 | 5.75 | 5.75 | 5.91 | 5.82 | 1.22% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 湿度 | 2024-06-04 | 5.60 | 5.75 | 5.90 | 5.82 | 1.22% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 湿度 | 2024-06-04 | 5.91 | 5.75 | 5.65 | 5.82 | 1.22% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氮氧化物 | 2024-06-04 | 10 | 11 | 13 | 15.5 | 4.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氮氧化物 | 2024-06-04 | 10 | 11 | 15 | 15.5 | 4.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氮氧化物 | 2024-06-04 | 10 | 11 | 15 | 15.5 | 4.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氮氧化物 | 2024-06-04 | 11 | 11 | 16 | 15.5 | 4.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氮氧化物 | 2024-06-04 | 11 | 11 | 16 | 15.5 | 4.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氮氧化物 | 2024-06-04 | 14 | 11 | 18 | 15.5 | 4.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 二氧化硫 | 2024-06-04 | 23 | 18.67 | 20 | 16.17 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 二氧化硫 | 2024-06-04 | 20 | 18.67 | 17 | 16.17 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 二氧化硫 | 2024-06-04 | 29 | 18.67 | 21 | 16.17 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 二氧化硫 | 2024-06-04 | 17 | 18.67 | 15 | 16.17 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 二氧化硫 | 2024-06-04 | 14 | 18.67 | 15 | 16.17 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 二氧化硫 | 2024-06-04 | 9 | 18.67 | 9 | 16.17 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 温度 | 2024-06-04 | 125 | 125.33 | 123.9 | 124.67 | -0.66℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 温度 | 2024-06-04 | 127 | 125.33 | 125.6 | 124.67 | -0.66℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 温度 | 2024-06-04 | 124 | 125.33 | 124.5 | 124.67 | -0.66℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 含氧量 | 2024-04-16 | 5.65 | 5.75 | 5.32 | 5.35 | 9.93% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 含氧量 | 2024-04-16 | 5.66 | 5.75 | 5.46 | 5.35 | 9.93% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 含氧量 | 2024-04-16 | 5.68 | 5.75 | 5.34 | 5.35 | 9.93% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 含氧量 | 2024-04-16 | 5.87 | 5.75 | 5.26 | 5.35 | 9.93% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 含氧量 | 2024-04-16 | 5.66 | 5.75 | 5.32 | 5.35 | 9.93% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 含氧量 | 2024-04-16 | 5.99 | 5.75 | 5.40 | 5.35 | 9.93% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 流速 | 2024-04-16 | 19.9 | 19.87 | 20.0 | 20.03 | 0.81% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 流速 | 2024-04-16 | 19.7 | 19.87 | 20.1 | 20.03 | 0.81% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 流速 | 2024-04-16 | 20.0 | 19.87 | 20.0 | 20.03 | 0.81% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 湿度 | 2024-04-16 | 5.1 | 5.07 | 5.4 | 5.5 | 8.48% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 湿度 | 2024-04-16 | 5.0 | 5.07 | 5.7 | 5.5 | 8.48% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 湿度 | 2024-04-16 | 5.1 | 5.07 | 5.4 | 5.5 | 8.48% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 二氧化硫 | 2024-04-16 | 2.9 | 5.27 | 9.8 | 13.62 | 8.35mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 二氧化硫 | 2024-04-16 | 8.6 | 5.27 | 16.1 | 13.62 | 8.35mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 二氧化硫 | 2024-04-16 | 8.6 | 5.27 | 16.9 | 13.62 | 8.35mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 二氧化硫 | 2024-04-16 | 2.9 | 5.27 | 9.4 | 13.62 | 8.35mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 二氧化硫 | 2024-04-16 | 2.9 | 5.27 | 12.9 | 13.62 | 8.35mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 二氧化硫 | 2024-04-16 | 5.7 | 5.27 | 16.6 | 13.62 | 8.35mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 氮氧化物 | 2024-04-16 | 21.5 | 21.25 | 26.4 | 24.15 | 2.9mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 氮氧化物 | 2024-04-16 | 22.6 | 21.25 | 20.8 | 24.15 | 2.9mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 氮氧化物 | 2024-04-16 | 21.1 | 21.25 | 24.6 | 24.15 | 2.9mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 氮氧化物 | 2024-04-16 | 21.7 | 21.25 | 25.5 | 24.15 | 2.9mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 氮氧化物 | 2024-04-16 | 21.1 | 21.25 | 25.6 | 24.15 | 2.9mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 氮氧化物 | 2024-04-16 | 19.5 | 21.25 | 22.0 | 24.15 | 2.9mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 温度 | 2024-04-16 | 149.0 | 149.07 | 148 | 148.17 | -0.9℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 温度 | 2024-04-16 | 149.1 | 149.07 | 148.3 | 148.17 | -0.9℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 温度 | 2024-04-16 | 149.1 | 149.07 | 148.2 | 148.17 | -0.9℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2024-06-12 | 17.81 | 17.82 | 17.54 | 17.41 | 2.77% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2024-06-12 | 17.69 | 17.82 | 17.30 | 17.41 | 2.77% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2024-06-12 | 17.68 | 17.82 | 17.30 | 17.41 | 2.77% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2024-06-12 | 17.81 | 17.82 | 17.38 | 17.41 | 2.77% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2024-06-12 | 17.93 | 17.82 | 17.45 | 17.41 | 2.77% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2024-06-12 | 17.99 | 17.82 | 17.51 | 17.41 | 2.77% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 流速 | 2024-06-12 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.33 | -0.83% | 相对误差不超过±12%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 流速 | 2024-06-12 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.33 | -0.83% | 相对误差不超过±12%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 流速 | 2024-06-12 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.33 | -0.83% | 相对误差不超过±12%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 湿度 | 2024-06-12 | 17.60 | 17.68 | 18.11 | 18.11 | 2.43% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 湿度 | 2024-06-12 | 17.80 | 17.68 | 17.90 | 18.11 | 2.43% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 湿度 | 2024-06-12 | 17.64 | 17.68 | 18.33 | 18.11 | 2.43% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 15.5 | 24.23 | 14.4 | 19.85 | -4.38mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 19.0 | 24.23 | 11.6 | 19.85 | -4.38mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 15.5 | 24.23 | 11.1 | 19.85 | -4.38mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 29.8 | 24.23 | 27.9 | 19.85 | -4.38mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 37.4 | 24.23 | 37.4 | 19.85 | -4.38mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 28.2 | 24.23 | 16.7 | 19.85 | -4.38mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 40.8 | 40.72 | 43.6 | 43.33 | 2.61mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 42.0 | 40.72 | 43.3 | 43.33 | 2.61mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 48.8 | 40.72 | 46.8 | 43.33 | 2.61mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 36.5 | 40.72 | 41.8 | 43.33 | 2.61mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 43.2 | 40.72 | 45.9 | 43.33 | 2.61mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 33.0 | 40.72 | 38.6 | 43.33 | 2.61mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 温度 | 2024-06-12 | 117.8 | 117.6 | 118.5 | 118.5 | 0.9℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 温度 | 2024-06-12 | 117.6 | 117.6 | 118.5 | 118.5 | 0.9℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 温度 | 2024-06-12 | 117.4 | 117.6 | 118.5 | 118.5 | 0.9℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 含氧量 | 2024-06-06 | 14.32 | 14.45 | 14.04 | 14.16 | 2.14% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 含氧量 | 2024-06-06 | 14.43 | 14.45 | 14.15 | 14.16 | 2.14% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 含氧量 | 2024-06-06 | 14.45 | 14.45 | 14.17 | 14.16 | 2.14% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 含氧量 | 2024-06-06 | 14.47 | 14.45 | 14.19 | 14.16 | 2.14% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 含氧量 | 2024-06-06 | 14.50 | 14.45 | 14.23 | 14.16 | 2.14% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 含氧量 | 2024-06-06 | 14.51 | 14.45 | 14.19 | 14.16 | 2.14% | 相对准确度≤15%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 流速 | 2024-06-06 | 12.3 | 12.47 | 11.9 | 11.53 | -7.54% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 流速 | 2024-06-06 | 12.3 | 12.47 | 11.3 | 11.53 | -7.54% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 流速 | 2024-06-06 | 12.8 | 12.47 | 11.4 | 11.53 | -7.54% | 相对误差不超过±10%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 湿度 | 2024-06-06 | 13.1 | 13.2 | 10.5 | 11.9 | -9.85% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 湿度 | 2024-06-06 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 11.9 | -9.85% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 湿度 | 2024-06-06 | 13.4 | 13.2 | 12.3 | 11.9 | -9.85% | 相对误差不超过±25%
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 二氧化硫 | 2024-06-06 | <2 | 2.1 | <2 | 3.12 | 1.02mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 二氧化硫 | 2024-06-06 | <2 | 2.1 | 2.19 | 3.12 | 1.02mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 二氧化硫 | 2024-06-06 | <2 | 2.1 | <2 | 3.12 | 1.02mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 二氧化硫 | 2024-06-06 | <2 | 2.1 | 3.36 | 3.12 | 1.02mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 二氧化硫 | 2024-06-06 | 3.5 | 2.1 | 6.09 | 3.12 | 1.02mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 二氧化硫 | 2024-06-06 | 5.1 | 2.1 | 5.05 | 3.12 | 1.02mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 氮氧化物 | 2024-06-06 | <2 | 1.18 | 10.36 | 9.4 | 8.22mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 氮氧化物 | 2024-06-06 | 2.1 | 1.18 | 10.74 | 9.4 | 8.22mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 氮氧化物 | 2024-06-06 | <2 | 1.18 | 6.47 | 9.4 | 8.22mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 氮氧化物 | 2024-06-06 | <2 | 1.18 | 8.05 | 9.4 | 8.22mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 氮氧化物 | 2024-06-06 | <2 | 1.18 | 15.31 | 9.4 | 8.22mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 氮氧化物 | 2024-06-06 | <2 | 1.18 | 5.45 | 9.4 | 8.22mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 温度 | 2024-06-06 | 132 | 132.33 | 133.7 | 133.77 | 1.44℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 温度 | 2024-06-06 | 133 | 132.33 | 133.3 | 133.77 | 1.44℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 温度 | 2024-06-06 | 132 | 132.33 | 134.3 | 133.77 | 1.44℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-06-06 | 837135 | 76.8 | 13.5 | 7.35 | 12.2 | 73.6 | 23 | 25 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 二氧化硫 | 2024-06-06 | 837135 | 76.8 | 13.5 | 7.35 | 12.2 | 73.6 | 19 | 21 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  | 热电联产 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 绿供中心1号烟囱(DA001) | 颗粒物 | 2024-06-06 | 837135 | 76.8 | 13.5 | 7.35 | 12.2 | 73.6 | 1.1 | 1.2 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 颗粒物 | 2024-06-03 | 304679 | 122.7 | 5.5 | 6.62 | 10.9 | 77.3 | <1.0 | <1.0 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-06-03 | 304679 | 122.7 | 5.5 | 6.62 | 10.9 | 77.3 | 7 | 9 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-06-03 | 304679 | 122.7 | 5.5 | 6.62 | 10.9 | 77.3 | 23 | 29 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氨 | 2024-06-03 | 304679 | 122.7 | 5.5 | 6.62 | 10.9 | 77.3 | 2.70 | 3.38 | 3.8 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-05-29 | 285179 | 145 | 5.5 | 4.28 | 12.7 | 70.9 | 18 | 19 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-05-29 | 285179 | 145 | 5.5 | 4.28 | 12.7 | 70.9 | 10 | 11 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 颗粒物 | 2024-05-29 | 285179 | 145 | 5.5 | 4.28 | 12.7 | 70.9 | <1.0 | <1.0 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氨 | 2024-05-29 | 285179 | 145 | 5.5 | 4.28 | 12.7 | 70.9 | 0.62 | 0.67 | 3.8 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2024-06-13 | 219062 | 107.9 | 10.5 | 13.18 | 8.9 | 83.3 | 8 | 6 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 颗粒物 | 2024-06-04 | 500778 | 140.6 | 4.95 | 4.04 | 4 | 95.8 | 1.2 | 1.3 | 5 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氮氧化物 | 2024-06-04 | 500778 | 140.6 | 4.95 | 4.04 | 4 | 95.8 | 12 | 13 | 50 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氨 | 2024-06-04 | 500778 | 140.6 | 4.95 | 4.04 | 4 | 95.8 | 3.12 | 3.31 | 8 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 二氧化硫 | 2024-06-04 | 500778 | 140.6 | 4.95 | 4.04 | 4 | 95.8 | 13 | 14 | 35 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 颗粒物 | 2024-04-16 | 805167 | 149.2 | 5.2 | 5.77 | 19.9 | 94 | <1.0 | <1.0 | 5 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 氨 | 2024-04-16 | 805167 | 149.2 | 5.2 | 5.77 | 19.9 | 94 | 0.43 | 0.51 | 8 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 二氧化硫 | 2024-04-16 | 805167 | 149.2 | 5.2 | 5.77 | 19.9 | 94 | 6 | 7 | 35 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 1#燃气锅炉(FQZN02-1) | 氮氧化物 | 2024-04-16 | 805167 | 149.2 | 5.2 | 5.77 | 19.9 | 94 | 21 | 25 | 50 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 颗粒物 | 2024-06-12 | 636541 | 113.4 | 17 | 17.81 | 8.4 | 90.9 | <1.0 | <1.0 | 40 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 636541 | 113.4 | 17 | 17.81 | 8.4 | 90.9 | 23 | 36 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 636541 | 113.4 | 17 | 17.81 | 8.4 | 90.9 | 44 | 69 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氟化物 | 2024-06-12 | 636541 | 113.4 | 17 | 17.81 | 8.4 | 90.9 | 0.11 | 0.17 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 颗粒物 | 2024-06-06 | 889271 | 132.5 | 13.15 | 14.41 | 9.8 | 98.1 | <1.0 | <1.0 | 40 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 二氧化硫 | 2024-06-06 | 889271 | 132.5 | 13.15 | 14.41 | 9.8 | 98.1 | <2 | <2 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 氮氧化物 | 2024-06-06 | 889271 | 132.5 | 13.15 | 14.41 | 9.8 | 98.1 | <2 | <2 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年6月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M2烧结机头(FQXT30-1) | 氟化物 | 2024-06-06 | 889271 | 132.5 | 13.15 | 14.41 | 9.8 | 98.1 | <0.06 | <0.06 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是