## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 含氧量 | 2025-06-25 | 9.6 | 9.2 | 8.89 | 8.55 | 9.32% | 相对准确度≤15%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 含氧量 | 2025-06-25 | 9.1 | 9.2 | 8.47 | 8.55 | 9.32% | 相对准确度≤15%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 含氧量 | 2025-06-25 | 8.4 | 9.2 | 8.13 | 8.55 | 9.32% | 相对准确度≤15%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 含氧量 | 2025-06-25 | 9.7 | 9.2 | 8.89 | 8.55 | 9.32% | 相对准确度≤15%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 含氧量 | 2025-06-25 | 9.0 | 9.2 | 8.22 | 8.55 | 9.32% | 相对准确度≤15%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 含氧量 | 2025-06-25 | 9.4 | 9.2 | 8.69 | 8.55 | 9.32% | 相对准确度≤15%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 流速 | 2025-06-25 | 7.3 | 7.43 | 7.65 | 7.61 | 2.42% | 相对误差不超过±12%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 流速 | 2025-06-25 | 7.6 | 7.43 | 7.64 | 7.61 | 2.42% | 相对误差不超过±12%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 流速 | 2025-06-25 | 7.4 | 7.43 | 7.54 | 7.61 | 2.42% | 相对误差不超过±12%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 湿度 | 2025-06-25 | 11.8 | 11.57 | 11.55 | 12.09 | 4.49% | 相对误差不超过±25%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 湿度 | 2025-06-25 | 11.6 | 11.57 | 12.62 | 12.09 | 4.49% | 相对误差不超过±25%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 湿度 | 2025-06-25 | 11.3 | 11.57 | 12.11 | 12.09 | 4.49% | 相对误差不超过±25%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 烟尘 | 2025-06-25 | 2.1 | 1.7 | 1.60 | 1.6 | -0.1mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 烟尘 | 2025-06-25 | 1.6 | 1.7 | 1.59 | 1.6 | -0.1mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 烟尘 | 2025-06-25 | 1.4 | 1.7 | 1.61 | 1.6 | -0.1mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 二氧化硫 | 2025-06-25 | 2 | 2 | 7.06 | 5.46 | 3.46mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 二氧化硫 | 2025-06-25 | 2 | 2 | 4.78 | 5.46 | 3.46mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 二氧化硫 | 2025-06-25 | 2 | 2 | 4.09 | 5.46 | 3.46mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 二氧化硫 | 2025-06-25 | 2 | 2 | 4.76 | 5.46 | 3.46mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 二氧化硫 | 2025-06-25 | 2 | 2 | 5.62 | 5.46 | 3.46mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 二氧化硫 | 2025-06-25 | 2 | 2 | 6.46 | 5.46 | 3.46mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | #3机组烟道(DA002) | 氮氧化物 | 2025-06-25 | 24 | 24.83 | 20.57 | 21.79 | -3.04mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | #3机组烟道(DA002) | 氮氧化物 | 2025-06-25 | 27 | 24.83 | 23.30 | 21.79 | -3.04mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | #3机组烟道(DA002) | 氮氧化物 | 2025-06-25 | 30 | 24.83 | 26.78 | 21.79 | -3.04mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | #3机组烟道(DA002) | 氮氧化物 | 2025-06-25 | 22 | 24.83 | 19.43 | 21.79 | -3.04mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | #3机组烟道(DA002) | 氮氧化物 | 2025-06-25 | 23 | 24.83 | 20.85 | 21.79 | -3.04mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | #3机组烟道(DA002) | 氮氧化物 | 2025-06-25 | 23 | 24.83 | 19.79 | 21.79 | -3.04mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 温度 | 2025-06-25 | 47.5 | 48.17 | 49.75 | 50.25 | 2.08℃ | 绝对误差不超过±3℃
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 温度 | 2025-06-25 | 48.1 | 48.17 | 50.17 | 50.25 | 2.08℃ | 绝对误差不超过±3℃
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 温度 | 2025-06-25 | 48.9 | 48.17 | 50.82 | 50.25 | 2.08℃ | 绝对误差不超过±3℃
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 含氧量 | 2025-06-30 | 5.80 | 5.73 | 6.12 | 6.07 | 6.66% | 相对准确度≤15%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 含氧量 | 2025-06-30 | 5.80 | 5.73 | 6.19 | 6.07 | 6.66% | 相对准确度≤15%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 含氧量 | 2025-06-30 | 6.00 | 5.73 | 6.31 | 6.07 | 6.66% | 相对准确度≤15%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 含氧量 | 2025-06-30 | 5.30 | 5.73 | 5.58 | 6.07 | 6.66% | 相对准确度≤15%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 含氧量 | 2025-06-30 | 6.00 | 5.73 | 6.36 | 6.07 | 6.66% | 相对准确度≤15%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 含氧量 | 2025-06-30 | 5.50 | 5.73 | 5.83 | 6.07 | 6.66% | 相对准确度≤15%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 流速 | 2025-06-05 | 9.0 | 8.7 | 9.37 | 8.83 | 1.49% | 相对误差不超过±12%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 流速 | 2025-06-05 | 10.0 | 8.7 | 10.04 | 8.83 | 1.49% | 相对误差不超过±12%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 流速 | 2025-06-05 | 7.1 | 8.7 | 7.08 | 8.83 | 1.49% | 相对误差不超过±12%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 湿度 | 2025-06-05 | 11.9 | 11.57 | 12.13 | 12.32 | 6.48% | 相对误差不超过±25%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 湿度 | 2025-06-05 | 12.3 | 11.57 | 12.89 | 12.32 | 6.48% | 相对误差不超过±25%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 湿度 | 2025-06-05 | 10.5 | 11.57 | 11.95 | 12.32 | 6.48% | 相对误差不超过±25%
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 二氧化硫 | 2025-06-30 | 32 | 21.17 | 26.56 | 24.98 | 3.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 二氧化硫 | 2025-06-30 | 17 | 21.17 | 22.13 | 24.98 | 3.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 二氧化硫 | 2025-06-30 | 18 | 21.17 | 23.75 | 24.98 | 3.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 二氧化硫 | 2025-06-30 | 29 | 21.17 | 30.00 | 24.98 | 3.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 二氧化硫 | 2025-06-30 | 16 | 21.17 | 24.29 | 24.98 | 3.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 二氧化硫 | 2025-06-30 | 15 | 21.17 | 23.14 | 24.98 | 3.81mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 4#机组烟道(DA003) | 氮氧化物 | 2025-06-30 | 33 | 37 | 24.44 | 28.35 | -8.65mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 4#机组烟道(DA003) | 氮氧化物 | 2025-06-30 | 30 | 37 | 18.57 | 28.35 | -8.65mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 4#机组烟道(DA003) | 氮氧化物 | 2025-06-30 | 32 | 37 | 20.14 | 28.35 | -8.65mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 4#机组烟道(DA003) | 氮氧化物 | 2025-06-30 | 50 | 37 | 46.38 | 28.35 | -8.65mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 4#机组烟道(DA003) | 氮氧化物 | 2025-06-30 | 42 | 37 | 35.84 | 28.35 | -8.65mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 4#机组烟道(DA003) | 氮氧化物 | 2025-06-30 | 35 | 37 | 24.75 | 28.35 | -8.65mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 烟尘 | 2025-06-05 | 2.6 | 3.7 | 1.35 | 1.11 | -2.59mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 烟尘 | 2025-06-05 | 5.3 | 3.7 | 0.97 | 1.11 | -2.59mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 烟尘 | 2025-06-05 | 3.2 | 3.7 | 1.00 | 1.11 | -2.59mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 温度 | 2025-06-05 | 52.1 | 51.6 | 51.6 | 50.91 | -0.69℃ | 绝对误差不超过±3℃
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 温度 | 2025-06-05 | 50.8 | 51.6 | 50.08 | 50.91 | -0.69℃ | 绝对误差不超过±3℃
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 温度 | 2025-06-05 | 51.9 | 51.6 | 51.06 | 50.91 | -0.69℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-02 | 实际样 | 1.5 | 1.572 | 0.07mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-02 | 实际样 | 1.5 | 1.757 | 0.26mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-02 | 实际样 | 1.5 | 1.487 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总氮（以N计） | 2025-09-02 | 实际样 | 6.24 | 6.31 | 1.12% | 相对误差不超过±15%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总氮（以N计） | 2025-09-02 | 实际样 | 6.43 | 5.96 | -7.31% | 相对误差不超过±15%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总氮（以N计） | 2025-09-02 | 实际样 | 6.57 | 6.25 | -4.87% | 相对误差不超过±15%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 化学需氧量 | 2025-09-02 | 实际样 | 25 | 24.8 | -0.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 化学需氧量 | 2025-09-02 | 实际样 | 25 | 27.4 | 2.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 化学需氧量 | 2025-09-02 | 实际样 | 25 | 25.7 | 0.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总磷（以P计） | 2025-09-02 | 实际样 | 0.20 | 0.216 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总磷（以P计） | 2025-09-02 | 实际样 | 0.20 | 0.205 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总磷（以P计） | 2025-09-02 | 实际样 | 0.20 | 0.204 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | pH值 | 2025-09-02 | 实际样 | 7.0 | 6.9 | -0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-09-02 | 实际样 | 0.20 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-09-02 | 实际样 | 0.20 | 0.2 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-09-02 | 实际样 | 0.20 | 0.21 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-09-02 | 实际样 | 25 | 24.8 | -0.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-09-02 | 实际样 | 25 | 23.8 | -1.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-09-02 | 实际样 | 25 | 22.6 | -2.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-09-02 | 实际样 | 5.88 | 5.17 | -12.07% | 相对误差不超过±15%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-09-02 | 实际样 | 5.99 | 5.53 | -7.68% | 相对误差不超过±15%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-09-02 | 实际样 | 5.16 | 5.04 | -2.33% | 相对误差不超过±15%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | pH值 | 2025-09-02 | 实际样 | 7.1 | 7.1 | 0pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-02 | 实际样 | 1.5 | 1.59 | 0.09mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-02 | 实际样 | 1.5 | 1.56 | 0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-02 | 实际样 | 1.5 | 1.55 | 0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | DW001 | 氨氮（NH3-N） | 2025-10-14 | 实际样 | 15.7 | 13.4 | -14.65% | 相对误差不超过±15%
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | DW001 | 氨氮（NH3-N） | 2025-10-14 | 实际样 | 16.1 | 14.2 | -11.8% | 相对误差不超过±15%
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | DW001 | 氨氮（NH3-N） | 2025-10-14 | 实际样 | 15.4 | 13.4 | -12.99% | 相对误差不超过±15%
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | DW001 | 氨氮（NH3-N） | 2025-10-14 | 标准样 | 50 | 52.4 | 4.8% | 相对误差不超过±10%
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | DW001 | 化学需氧量 | 2025-10-14 | 实际样 | 124 | 118 | -4.84% | 相对误差不超过±15%
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | DW001 | 化学需氧量 | 2025-10-14 | 实际样 | 112 | 114 | 1.79% | 相对误差不超过±15%
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | DW001 | 化学需氧量 | 2025-10-14 | 实际样 | 112 | 114 | 1.79% | 相对误差不超过±15%
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | DW001 | 化学需氧量 | 2025-10-14 | 标准样 | 263 | 275 | 4.56% | 相对误差不超过±10%

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 烟尘 | 2025-06-06 | [6 empty] | 8.2 | 9.0 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | #3机组烟道(DA002) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | [6 empty] | 14 | 15 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | #3机组烟道(DA002) | 林格曼黑度 | 2025-06-06 | [6 empty] | <1 | <1 | 1 |  | 级 | 否 |  |  | 是
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | #3机组烟道(DA002) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | [6 empty] | 30 | 33 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 4#机组烟道(DA003) | 林格曼黑度 | 2025-06-06 | [6 empty] | <1 | <1 | 1 |  | 级 | 否 |  |  | 是
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | [6 empty] | <3 | <3 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 4#机组烟道(DA003) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | [6 empty] | 35 | 39 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#机组烟道(DA003) | 烟尘 | 2025-06-06 | [6 empty] | 1.1 | 1.2 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2025-07-29 |  | 29.3 |  |  | 0.06 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 动植物油 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.5 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 色度 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 4 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总砷 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 0.0027 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总氮（以N计） | 2025-07-29 |  |  |  |  | 7.01 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 化学需氧量 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 10 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总铅 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.06 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水厂三期废水排口(DW002) | 烷基汞 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.00001 | 0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总磷（以P计） | 2025-07-29 |  |  |  |  | 0.12 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总汞 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 粪大肠菌群数 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 720 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 悬浮物 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表6）污泥农用时污染物控制标准限值,在酸性土壤上（PH＜6.5） | 污水厂三期废水排口(DW002) | 石油类 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.06 | 3000 |  | mg/KG | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | pH值 | 2025-07-29 |  | 29.3 |  |  | 7.6 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水厂三期废水排口(DW002) | 六价铬 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总铬 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.03 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总镉 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.006 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 阴离子表面活性剂 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.05 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 动植物油 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-07-29 |  |  |  |  | 0.08 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.05 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 总铅 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.06 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 12 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 总镉 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.006 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 总汞 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.00004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 色度 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 3 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 石油类 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 总砷 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 0.0008 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 650 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-07-29 |  |  |  |  | 6.69 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 悬浮物 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 六价铬 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.5 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | pH值 | 2025-07-29 |  | 27.8 |  |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-07-29 |  | 27.8 |  |  | 0.06 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 烷基汞 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.00001 | 0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水厂一二期废水排口(DW001) | 总铬 | 2025-07-29 |  |  |  |  | <0.03 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | DW001 | 氨氮（NH3-N） | 2025-10-14 |  | 23.6 |  |  | 15.7 | 45 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | DW001 | 化学需氧量 | 2025-10-14 |  |  |  |  | 116 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | DW001 | 总氮（以N计） | 2025-10-14 |  |  |  |  | 18.8 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,三级标准 | DW001 | 悬浮物 | 2025-10-14 |  |  |  |  | 33 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | DW001 | pH值 | 2025-10-14 |  | 23.6 |  |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | DW001 | 动植物油 | 2025-10-14 |  |  |  |  | 1.06 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
中牧南京动物药业有限公司 | 中牧南京动物药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 兽用药品制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | DW001 | 总磷（以P计） | 2025-10-14 |  |  |  |  | 0.92 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是

## 无组织
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向QW4 | 颗粒物 | 2025-05-28 |  |  |  |  | <0.168 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向QW4 | 非甲烷总烃 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 1.12 | 4 |  | mg/m3 | 否
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向QW4 | 臭气浓度 | 2025-05-28 |  |  |  |  | <10 | 20 |  | 无量纲 | 否
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界上风向QW1 | 颗粒物 | 2025-05-28 |  |  |  |  | <0.168 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界上风向QW1 | 臭气浓度 | 2025-05-28 |  |  |  |  | <10 | 20 |  | 无量纲 | 否
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界上风向QW1 | 非甲烷总烃 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 0.64 | 4 |  | mg/m3 | 否
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向QW2 | 非甲烷总烃 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 1.44 | 4 |  | mg/m3 | 否
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向QW2 | 臭气浓度 | 2025-05-28 |  |  |  |  | <10 | 20 |  | 无量纲 | 否
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向QW2 | 颗粒物 | 2025-05-28 |  |  |  |  | <0.168 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向QW3 | 臭气浓度 | 2025-05-28 |  |  |  |  | <10 | 20 |  | 无量纲 | 否
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向QW3 | 颗粒物 | 2025-05-28 |  |  |  |  | <0.168 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向QW3 | 非甲烷总烃 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 3.08 | 4 |  | mg/m3 | 否
南京华润热电有限公司 | 南京华润热电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 火力发电 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表2 厂区内VOCs无组织排放限值 | 柴油罐区西侧Q1 | 非甲烷总烃 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 1.24 | 6 |  | mg/m3 | 否